Oferta na dostawę kardiomonitorów dla ZOZ w Łowiczu

| Lp. | Opis wymagań technicznych i funkcjonalnych | Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań wskazanych w kolumnie II | Określenie parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| Typ/model oferowanego urządzenia : ......................................................................................................... (określić) Producent: ................................................................................................................................................... (określić) Kraj produkcji: ............................................................................................................................................. (określić) Rok produkcji: ............................................................................................................................................. (określić) |  |  |  |
| MONITOR PACJENTA |  |  |  |
| 1. | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). | Tak/Nie* | określić |
| 2. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | Tak/Nie* |  |
| 3. | Do 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. | Tak/Nie* | określić |
| 4. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | Tak/Nie* | określić |
| 5. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów. | Tak/Nie* |  |
| 6. | Wyposażenie w interfejsy wejścia/wyjścia: | Tak/Nie* |  |
|  | - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, gniazdo do podłączenia ekranu kopiującego, | Tak/Nie* | określić |
|  | - gniazdo do podłączenia monitora kopiującego, | Tak/Nie* |  |
|  | - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | Tak/Nie* |  |
| MIERZONE PARAMETRY |  |  |  |
| 1. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Wykorzystywanie do analizy EKG 4 odprowadzeń jednocześnie, z możliwością ich wyboru. | Tak/Nie* | określić |
| 2. | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. W komplecie z monitorem: przewód EKG oraz zestaw 5 końcówek oraz przewód EKG. | Tak/Nie* | określić |
| 3. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 25 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. | Tak/Nie* | określić |
| 4. | Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna | Tak/Nie* |  |
| 5. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora. | Tak/Nie* | określić |
| 6. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. | Tak/Nie* | określić |
| 7. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów. | Tak/Nie* | określić |
| 8. | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3 mm/s; 6.2 mm/s 5; 12,5 mm/s; 25 mm/s. | Tak/Nie* | określić |
| 9. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z każdym monitorem przewód interfejsowy oraz czujniki SpO2: - czujnik na palec typu klips dla dorosłych | Tak/Nie* |  |
| 10. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego co najmniej od 30 do 290 mmHg. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | Tak/Nie* | określić |
| 11. | W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiet wielorazowy dla dorosłych | Tak/Nie* |  |
| 12. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 0 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. | Tak/Nie* | określić |
| 13. | Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. W komplecie 2 szt. akcesoriów do usuwania wilgoci z układu pomiarowego (pułapka wodna lub nafion w zależności od stosowanej technologii) oraz 5 szt. jednorazowych linii próbkujących | Tak/Nie* | określić |
| 14. | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | Tak/Nie* | określić |
| 15. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | Tak/Nie* | określić |
| 16. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. | Tak/Nie* |  |
| 18. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin. | Tak/Nie* |  |
| 19. | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | Tak/Nie* |  |
| 20. | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | Tak/Nie* |  |
| 21. | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS | Tak/Nie* |  |
| 22. | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. | Tak/Nie* |  |
| 23. | Monitor przystosowany do pracy w sieci | Tak/Nie* |  |
| 24. | Możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru przystosowanej również do obsługi monitorów modułowych oraz nadajników telemetrycznych, | Tak/Nie* |  |
| 25. | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | Tak/Nie* |  |
| 26. | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Tak/Nie* |  |
| 27. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak/Nie* |  |
| 28. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, ICG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG; - FloTrac | Tak/Nie* |  |
| 29. | W ofercie z każdym monitorem uchwyt do montażu na ścianie z półką na monitor i koszykiem na akcesoria lub wózek jezdny z półką na monitor i koszykiem na akcesoria | Tak/Nie* |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Urządzenie wyprodukowane nie później niż 2024 roku, fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, nie powystawowe. | Tak/Nie* |  |
|  | Urządzenie spełnia wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i norm, w szczególności Ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG lub posiada certyfikat WE potwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych (MDD) ważny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Dokumenty poświadczające spełnianie powyższych wymagań należy dostarczyć wraz z urządzeniem. | Tak/Nie* |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak/Nie* | Określić |
|  | Serwis autoryzowany na terenie Polski. | Tak/Nie* |  |
|  | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy –2 naprawy tego samego podzespołu. | Tak/Nie* |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat. | Tak/Nie* |  |
|  | Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla nie mniej niż 5 osób personelu medycznego w cenie oferty. | Tak/Nie* |  |
|  | Instrukcje obsługi do urządzenia w języku polskim dostarczone przy dostawie – minimum 1 szt. | Tak/Nie* |  |
|  | Urządzenie gotowe do użycia po zainstalowaniu i uruchomieniu bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego/Użytkownika. W cenie oferty zostały uwzględnione koszty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia. | Tak/Nie* |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru urządzenia jego dokumentację w języku polskim według następującej specyfikacji: - paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności naprawy i serwisowe w okresie rękojmi i gwarancji oraz po ich upływie, - wymagania producenta dotyczące przeglądów i konserwacji, - certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności - karty gwarancyjne, - protokół ze szkolenia z obsługi urządzenia inne dokumenty, jeżeli zostały sporządzone dla urządzenia. | Tak/Nie* |  |

*)  niewłaściwe skreślić

- Parametry techniczne muszą być bezwzględnie spełnione. Brak potwierdzenia słowem "tak" spełnienia wymaganych powyżej parametrów, usunięcie opisu lub zmiana przez Wykonawcę opisu parametrów w kolumnie II powyżej spowoduje, że oferta będzie uznana za niezgodną z wymaganiami zapytania ofertowego.

- W każdym przypadku, gdy w danym wierszu powyższej tabeli opis parametru zawiera określenia 
m.in.: „max”, „min.”, „zakres min.”, „przynajmniej”, „minimum”, „co najmniej”, „w zakresie co najmniej” oraz zawarto dyspozycję „określić”, należy wskazać wartość oferowanego parametru lub przedział oferowanej wartości.

- W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest wskazać model oferowanego sprzętu, oznaczenie to musi umożliwiać jednoznaczną identyfikację produktu. Jeżeli Wykonawca rozbudowuje urządzenie, wraz z określeniem modelu wymienia również elementy, którymi rozbudował produkt.

……………………………….                                                                         ………………………………………………………………

data 							          imię i nazwisko

osoby / osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy